Инструкция к полимеризационной лампе LED.D
Эта полимеризационная лампа является новейшей разработкой в области стоматологии и представляет собой отличное сочетание интенсивного холодного галогенового света с микроэлектроникой и литиево-йоновой батареей.
Комплектация            
[image: image1.jpg]Optical fiber
Light hood

Digial screen
-

Time buttan

Mode buttos 4{
Onoffbuton -

ACI00V 10 240V .
adspterplug - AL




Optical fiber – оптический световод 

Light hood – защитное стекло
Digital screen – LCD экран

Time button – кнопка выбора времени
Mode button – кнопка выбора режима

On/off button – кнопка  ВКЛ. и ВЫКЛ.
Battery box – отсек для батареи

Power adapter – подзарядное устройство 

Особенности
- Интенсивность светового потока более - 800mW/cm,  мощность - 5Ватт,
- Звуковой сигнал при начале и окончании работы
- Восемь заданных временных программ 5/10/15/20/25/30/35/40сек

- Три заданных режима работы: 
              1 Все время работы прибора полная мощность  излучения                 
              2 Постепенное увеличение мощности  первые 5сек, далее максимальная
                 мощность до окончания цикла
              3 Импульсный режим от 0 до полной мощности
- В случае полностью  разряженной батареи возможна работа от адаптера.

- Полностью заряженная батарея рассчитана на 200 циклов, по 10 сек.

- Лампа автоматически отключается через 2 мин. в режиме ожидания
Технические характеристики
-Электрические характеристики: входящее напряжение сети 220-240:50-60 Гц
   выходное напряжение  5 В, ток 1А.

- Литиевая батарея 3,7 V, 1400мАh
-Рабочее  выходящее напряжение DC 5,0-8,0 V.

-Класс опасности 2.

  Перед началом работ убедитесь,что лампа полностью заряжена

-время зарядки 2,5 часа (первый раз зарядка не менее 4 часов).
Установка режима работы

Во-первых, нажмите кнопку « ON/OF», для включения лампы.

Во-вторых, нажмите кнопку «TIME BUTTON», и выберите время работы.
 Из восьми временных программ 5,10,15,20,25,30,35, 40 секунд, выберите любую, звуковой сигнал будет при включении и выключении выбранного времени.

В-третьих, «нажмите кнопку переключения режимов работы».

Возможно 3 режима работы лампы:
а) первый режим: Полная мощность,

б) второй режим: Мягкий старт, далее полная мощность
в) третий режим: Импульсный режим.

При завершении выбора программы нажмите OFF/ ON  и лампа начнет работу.

Если поток света нужно срочно остановить, нажмите еще раз кнопку  OFF/ON.
Примечание: 
А) Зарядка!
а) Соедините адаптер с лампой.

б) Установите световод в лампе.

в) Включите адаптер в сеть.

г ) Индикатор на лампе начнет мигать, показывая зарядку прибора.

д) На экране будет видно, когда батарея полностью зарядиться!

Б) Лампа может работать напрямую через адаптер включенный в сеть.

В) Световод  должен быть зафиксирован в позиции  оптимальной для полимеризации. Расстояние до полимеризуемой  поверхности должно быть около 3мм. Глубина полимеризации не менее 2 мм.
   Меры безопасности.    
а) Внимание! Прежде чем устанавливать и начинать работу с прибором, прочитайте инструкцию.

б) Данный прибор выдает большую полимеризационную энергию по сравнению с мощностью стандартных приборов, которые Вы использовали раньше.

-  Не направляйте свет прямо, на незащищенные  десну и кожу.
-Согласуйте технику полимеризации, увеличьте толщину слоя композита, увеличьте  расстояние между световодом  и полимеризационным  материалом.

-Не смотрите прямо на свет, излучаемый прибором. Врач, ассистент и пациент должен надевать защитные очки. Такие очки могут блокировать почти всю энергию до 550 НМ.
-Не следует использовать прибор при работе с людьми, имеющими фоточувствительную реакцию.

-Не следует использовать прибор при наличии в воздухе легко – воспламеняемых паров или газов ( анестетиков, оксида азота и т.п.)

-В целях обеспечения  безопасности работы, проверьте напряжение в вашей сети. 

-Чтобы заменить светодиод убирайте пистолет в гнездо на блоке после окончания каждой процедуры.
Примечание:
Прибор состоит из отдельных частей, которые при необходимости можно заменить  на новые. Если  внешний  источник помех собьет  программные настройки,  установите пистолет  в зарядное  устройство,  программа   перезагружается  и работает нормально.

Данный прибор нельзя разбирать самостоятельно. Консультация, ремонт и техническая поддержка осуществляется специалистами.

Используйте  оригинальные запасные части, приобретенные у дилера  т.к. запасные части другого типа могут привести к поломке.
После использования протрите поверхность чистящим раствором, а затем сухой салфеткой.

Световод  следует стерилизовать, а после каждого использования при t-100С, давлении 1060 Па, в течении 30 мин.
Помойте поверхность мыльным раствором и протрите антисептиком, сопутствующие материалы.

Комплектация:
Лампа-1

Подставка-1

Адаптер-1

Защитный экран-1
Светодиод-1

Инструкция-1

Транспортировка и хранения.

Температура, окружающей среды-40С+55С

Относительная   влажность- 10-90 процентов

Атмосферное давление-500Ра-1060Ра

